# Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Prosedürü

# 1 Amaç ve kapsam

Ürün/proses kararında kullanılan ölçüm sisteminin amaca uygunluğunu doğrulamak. Kalibrasyon ile MSA farklı çalışmalardır; biri diğerinin yerine geçmez. Boyutsal cihaz/fikstürler ile görünüş, renk ve diğer nitel kararlar kapsamdadır.

# 2 Plan ve sorumluluk

Kalite Yöneticisi çalışma planını, kullanılacak güncel müşteri metodunu, kabul kriterini ve yetkili kullanım kararını onaylar. Metroloji/Laboratuvar Sorumlusu cihaz/metot koşullarını, ham veriyi ve analizi yönetir. Üretim/Proje gerçek proses parçalarını ve fiilen ölçen operatörleri sağlar.

Plan; parça/revizyon, karakteristik ve tolerans kaynağı, cihaz/fikstür/yazılım, çözünürlük, ortam, operatör, parça/tekrar sayısı, sıra ve referans değerleri tanımlar. Gereken müşteri yöntemi ve kabul kaynağı numara/revizyonla yazılır; sayılar veya eşikler varsayılmaz.

# 3 Nicel sistemler

Çapraz veya gerekli diğer çalışma tasarımı gerçek ölçüm prosesine uygun seçilir. Parçalar üretim varyasyonunu temsil eder; kodlanır ve tekrar sırası önceki sonuçlardan bağımsızlaştırılır. Ham sonuçlar değiştirilmeden saklanır.

Müşteri şartına ve kullanım riskine göre tekrarlanabilirlik/yeniden üretilebilirlik, bias, doğrusallık ve kararlılık değerlendirilir. ANOVA gerekiyorsa ortalama–menzil hesabı onun yerine kullanılamaz; etkileşim ve dağılım varsayımları değerlendirilir.

%GRR çalışma varyasyonu, varyans katkısı ve toleransa oran farklı ölçülerdir; kullanılan payda ve yayılım katsayısı belirtilir. Çalışma tasarımı, istatistik yöntemi ve hesap yazılımı/sürümü raporda görünür olur. Ölçüm belirsizliği gerekçesiyle MSA muafiyeti yalnız geçerli şart ve gerekli yazılı onayla verilebilir.

# 4 Nitel sistemler

Onaylı kabul/ret referansları ve sınır numuneleriyle gerçek operatörler tekrarlı, körleştirilmiş çalışmaya katılır. Operatör içi tekrar, operatörler arası uyum, referansla uyum ve yanlış kabul/ret riski değerlendirilir.

Kappa gibi istatistikler referans sınıf dağılımı ve numune kapsamıyla birlikte yorumlanır. Numune/tekrar sayısı ve eşikler onaylı çalışma/müşteri planından alınır; yüksek genel uyum tek başına düşük yanlış kabul riskini kanıtlamaz.

# 5 Kullanım ve uygunsuzluk kararı

Kalite Yöneticisi sonuçları kayıtlı kritere göre değerlendirir; gereken müşteri onayını alır. Şartlı kullanım varsa kapsam/süre, ek kontrol, risk ve onay yazılıdır. Analiz dosyasındaki formül veya uygun yazısı yetkili onay yerine geçmez.

Yetersiz/şüpheli sistemin kullanımı durdurulur veya onaylı kısıt uygulanır. Son güvenilir ölçümden itibaren ürün etkisi EKG-KLT-FRM-26 ile değerlendirilir. Alternatif yeterli sistem, fikstür/metot/ortam veya eğitim düzeltmesi sonrası çalışma tekrarlanır.

# 6 Sürdürme ve kayıt

Yeni ölçüm sistemi/karakteristik, önemli bakım, fikstür/yazılım/metot veya operatör değişikliği ve güvenilirlik şüphesinde yeniden çalışma ihtiyacı değerlendirilir. Periyot ve tetikleyiciler risk ve müşteri şartına bağlanır.

Plan, ham veriler, hesap/rapor, referans numune bilgisi, kabul dayanağı, yetkili/müşteri kararı ve iyileştirme kanıtları ürün/cihaz kimliğiyle saklanır. EKG-KLT-FRM-29 yalnız içindeki tasarım ve metot geçerliyse kullanılır.